内镜中心清洗追溯管理系统建设方案

- 项目背景

- 对于医疗复用器械，经患者使用后必须经过严格清洗、消毒，才能交由下一患者使用，尤其针对直接进入人体内脏的内镜，其清洗消毒的处理流程管理更为重要。目前各大医院里内窥镜的清洗、消毒工作很多都是通过人工操作的方法进行的，这样的清洗方式相对比较落 后并存在诸多隐患，很难保证清洗消毒的效果，也没有办法对清洗消毒的过程做出全程监测和准确记录，所以将内窥镜的清洗消毒水平提高到数字化水平显得很重要。为确保内镜消毒质量，内镜管理中心需对内镜建立消毒追溯系统，通过追溯系统记录内镜编号、病人姓名、清洗员工姓名等相关数据，控制并保存消毒流程，高效自动地完成内镜消毒质量管理。

- 建设必要性

- 1、环境条件已经具备、时机成熟

卫生部已经颁布了内镜清洗消毒技术操作规范，我院内镜中心也已经拥有先进的内镜清洗消毒设备，耗材仓库的出入库，财务核算等。现在已有条件实施信息化追溯管理。

- 2、人工完成质量控制过程的相关记录及管理，存在以下问题：

- （1）内镜中心内的各个处理环节不可追溯，无法进行及时汇总和有效监控，不利于发现整个过程中存在的问题。

- （2）出现物品质量问题时很难追究责任、及时解决问题。

- （3）工作主要靠手工完成，缺乏有效的工具，容易导致质量问题。

- 3、打造信息化的内镜质量追溯管理平台。

（1）内镜追溯管理系统能够全面记录内镜从侧漏、清洗、漂洗、浸泡、末洗、干燥、使用的整个过程，并实现完整追溯。从而全面提高内镜的洗消质量、保证供应的内镜安全，也全面提升内镜中心的管理水平。

（2）其次，构建内镜中心科室的数据信息共享平台。不仅提高效率、节能环保，还可以避免因纸张传递导致无菌区污染的可能。从而进一步推动医院信息化的建设和发展。

- 建设内容

| 序号 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜室追溯系统 | 1套 | 实现清洗中心所有洗清数据的记录、监测及可追溯（二个流程，包含胃、肠：清洗、漂洗、浸泡、末洗、干燥） |
| 2 | 诊疗室点位 | 5个 | 包含现有3个点位、后期预留2个点位 |
| 3 | 硬件客户端 | 1套 | 主机一台、显示器一台、无线打印机一台、镜子卡40张、人员卡15张、ID读卡器10个、交换机3个、网线一批等；RFID刷卡器及刷卡器电源适配器（POE/非POE制式）、防水防腐蚀RFID卡/扣 |
| 4 | 全自动清洗机 | 6个 | 包含：现有自动清洗消毒机3台点位、预留后期3台追溯点位3个， |

- 建设要求

- 1、功能实现

- （1）实现无纸化办公，避免交叉污染

传统手工记录的纸质化操作，造成相关信息存档困难，因而无法建立全面的内镜洗消追溯制度；内镜中心内部各区域的信息纸质化沟通所造成的污染也是交叉感染的重要途径，这也为医院交叉感染埋下了隐患。通过可追溯管理系统的应用可以轻松实现无纸化办公，由于各种信息在计算机系统中存储显示，避免了纸质在传递中的污染，从而真正实现了物流由污到洁的单向流动，不交叉，无逆行，切断了医院感染的传播途径，也保障了内镜中心的消毒隔离质量。

- （2）全程示踪内镜

内镜洗消、储存、使用各个环节环环相扣，系统会智能判断内镜是否完成上一步流程，保障内镜能依次经过供应链中的每一个环节。有效地规范内镜清洗消毒操作流程，操作方便；减轻了护士因每天必须进行内镜清洗消毒繁琐的手工记录。同时杜绝了虚假记录，完善了内镜清洗消毒质量控制。

- （3）追溯信息，保障工作质量

内镜清洗、周转、使用过程中每个环节都有相应的护理人员进行操作，该内镜和操作人员的信息均储存在射频标识卡上。系统能有效约束和监督各岗位工作人员的规范操作，避免了工作的随意性，责任明确，责任到人，记录完整，准确追踪，为认定责任带来依据，同时为医疗事故的举证提供可靠依据，并从客观上督导工作人员提高业务水平，积极参加学术活动，拓宽知识面，提高自身素质。

- （4）智能化召回，持续提升质量

内镜中心的质量管理追溯信息系统采集信息量大，记录详尽，全程可追溯，利于发现问题。当一个内镜出现质量问题时，可迅速了解该内镜的清洗、消毒流程是否合格，并且系统能智能定位同洗消设备的所有内镜的归属情况并启动智能预警模块。对于未使用的内镜，系统会预警内镜停止使用，及时召回；真正做到了数据采集智能化运作，并防范质量问题的发生，及时纠正偏差，大大节约了管理时间。

- （5）告别繁琐的数据统计，全面开始管理信息化

医院内镜清洗追溯追溯管理系统集成了传统上EXCEL统计的数据例如洗消时间，内镜数量统计，设备使用情况报表等一系列分析报表，同时保障了数据的真实性、有效性。与此同时，系统也提供了绩效管理，设备监测，质量监测，财务报表等预制的数据实时统计模块，大大节省了管理者的时间，也提高了工作效率。

2、技术参数要求

（1）严格执行《WS 507---2016 软式内镜清洗消毒技术规范》。

（2）采用成熟的 RFID 射频技术，组建内镜中心物联网网络，形成全流程闭环追溯，RFID 芯片防水耐腐蚀，不易损坏，可长期复用。

（3）系统结构灵活，支持独立服务器和共享服务器模式，服务器自动备份、客户端自动更新。

（4）系统具有较强的可扩展性和兼容性，不受清洗槽及流程和自动清洗机数量的限制。

（5）支持和医院 HIS、PACS 系统的高度融合，实现系统间的互联互通和数据共享，万级数据秒级同步。

（6）★追溯系统的时间为内镜清洗工作站运行的实际注气、注液时间，为真实清洗数据，提供运行详细图片。

（7）★在第三方清洗机厂家开放接口的前提下，实现自动采集设备数据及监控设备运行，并且与现有自动清洗机进行无缝对接，实时清洗消毒实际信息。

（8）各清洗流程，系统自动监控、智能感知、自动记录、无需人为操作。

（9）对所有的操作进行追踪、记录、分类、统计，并在一个工作平台进行展示。

（10）★采用专用语音提示装置，所有流程操作语音提示，异常操作自动给予预警，全程辅助操作人员进行高效作业，提供人性化的人机交互方式。

（11）三重预警，防范感染风险：阳性病人使用预警、未达到规定清洗时间拿出预警、使用前消毒不合格内镜预警。

（12）★可监测消毒液名称、操作人员和消毒时间。记录洗消槽消毒液更换时间和每次更换后洗消槽洗消次数，消毒液浓度测试后记录监测数据。可对内镜中心使用的耗材出入库管理、材料盘点、库存查询等功能。

（13）★可对内镜的终身进行登记管理，记录内镜的购入，维修，维修故障信息，维修操作信息等，给科室管理带来方便。提供内镜中心各工作区域或各工作流程工作量、效率值、内镜使用情况的统计数据。

（14）提供链式关联追溯；内镜使用病人可通过该链向上对使用此内镜的病人进行追溯。

（15）每套系统支持客户端同时访问数量和工作站数量大幅提升，避免出现卡顿和延时现象。洗消数据批量导出和查询响应时间更短，用户体验更佳。

（16）系统界面更为简洁、智能、人性化，提供可视化的流程状态实时显示，清洗过程一目了然。

（17）★具有环境监控功能：实时显示每个监测点位的当前温度、湿度数据和每个点位的温湿度变化曲线。

- （18）系统功能要求：

|  | 模块 | 系统功能 |  | 功能参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消毒液监测 | 消毒液监测 |  | 消毒液更换、使用次数、浓度的监测结果登记 |  |  |
|  |  | 监测记录 |  | 针对内镜、洗消槽的消毒进行监测记录及统计 |  |  |
|  | 洗消工作台管理 | 工作流程 |  | 包括：测漏、清洗、漂洗、浸泡、末洗、干燥等环节、并支持流程名称自定义 |  |  |
|  |  | 二次洗消 |  | 支持内镜二次洗消记录，支持设定超过规定存放时间自动进行二次洗消提醒 |  |  |
|  |  | 洗消预警/特殊清洗 |  | 系统自动识别或维护阳性病人、肿瘤活检后及 HIV 检查呈阳性的病人使用内镜，系统自动切换到特殊清洗作业模式，且语音实时提醒清洗作业人员注意严格操作 |  |  |
|  |  | 流程配置 |  | 系统可根据不同类型内镜，不同洗消流程提供可配置工作流程。 |  |  |
|  |  | 消息提醒 |  | 支持设定消毒液使用时长提醒和过期报警功能，在工作台界面进行自动提醒支持 |  |  |
|  |  | 动态显示 |  | 提供可视化的流程状态实时显示，标准化的流程操作提示 |  |  |
|  |  | 异常登记 |  | 系统支持各个环节异常操作系统实时记录，支持手动进行流程环节异常情况登记 |  |  |
|  |  | 完结洗消 |  | 支持根据国家规范每天最后使用的内镜进行完结清洗，并进行语言提示 |  |  |
|  | 医护人员 | 人员管理 |  | 预置各用户角色（医生、护士、洗消人员、系统管理员）权限，权限模块化，提供信息录入管理及RFID卡的绑定功能 |  |  |
|  | 患者检查 | 内镜使用 |  | 针对患者信息、使用后的内镜洗消流程进行追溯跟踪。支持与医院 HIS、PACS 等系统进行对接实时同步患者信息。无接口对接情况下，系统提供患者信息手工录入、修改、删除功能。 |  |  |
|  | 统计查询 | 工作量统计 |  | 各流程环节洗消人员工作量统计、排名 |  |  |
|  |  | 分析页 |  | 洗消数据和使用数据统计和环比数据分析。 |  |  |
|  |  | 使用统计 |  | 病人使用检查详细记录查询 |  |  |
|  |  | 洗消记录 |  | 清洗和使用记录查询，支持批量到处Excel文件 |  |  |
|  |  | 工作明细统计 |  | 各流程环节详细工作量统计、质量分析、效率分析数据，支持按条件组合查询。 |  |  |
|  | 追溯管理 | 使用追溯查询 |  | 支持病人使用的内镜使用前和使用后的内镜洗消过程明细查询 |  |  |
|  |  | 宏观追溯 |  | 可对内镜历次循环信息进行前后关联，显示每个循环过程内镜的消毒和使用信息 |  |  |
|  |  | 感染追溯 |  | 支持对洗消流程进行追溯，找出与感染最可疑的流程点，进行优化 |  |  |
|  |  | 患者追溯 |  | 可追溯患者在院内使用过的历次内镜信息、使用时间、检查医生及相关清洗消毒信息 |  |  |
|  |  | 人员追溯 |  | 支持操作人员所有洗消记录，洗消结果、异常情况详细追溯 |  |  |
|  |  | 设备追溯 |  | 支持追溯清洗工作站、全自动清洗机设备使用次数、历次使用设备详细运行参数等信息 |  |  |
|  | 使用模块 | 系统对接 |  | 系统支持与医院 HIS、PACS 等系统进行对接获取患者信息 |  |  |
|  |  | 关联病人 |  | 非接口情况下，系统提供病人信息录入、关联内镜实现内镜信 息与病人信息的关联 |  |  |
|  |  | 阳性结果标注 |  | 阳性病人，使用端可以进行记录并保存 |  |  |
|  |  | 内镜清洗明细 |  | 使用端可直接查看内镜在清洗环节各个流程的清洗记录及清洗结果是否合格 |  |  |
| 耗材管理 |  |  | 基础信息 |  | 支持耗材名称、种类、规格、有效期、供应商维护管理 |  |
|  |  |  | 入库 |  | 支持耗材入库登记及入库记录查询功能 |  |
|  |  |  | 出库 |  | 支持耗材出库登记及出库记录查询 |  |
|  |  |  | 盘点 |  | 支持耗材库存盘点及盘点记录查询 |  |
|  |  |  | 库存查询 |  | 支持指定物资库存查询 |  |
| 维修管理 |  |  | 维修登记 |  | 支持维修设备、故障报修登记；维修记录登记 |  |
|  |  |  | 维修记录 |  | 支持设备维修记录统计 |  |
| 系统设置 |  |  | 用户及权限 |  | 系统预置多种用户角色权限，支持精细化模块权限管理，支持自定义角色功能，可由用户自行定义角色，并且分配自定义角色的明细权限 |  |
|  |  |  | 内镜管理 |  | 支持内镜名称、内镜种类、内镜型号、内镜编号维护管理，并支持内镜清洗流程配置 |  |
|  |  |  | 镜柜管理 |  | 支持镜柜名称、房间号维护管理 |  |
|  |  |  | 系统设置 |  | 系统基数数据管理，知识库管理，操作日志等后台操作模块管理 |  |
|  |  |  | 流程配置 |  | 支持不同使用病人，不同类型内镜洗消流程自定义化配置 |  |
| 设备器材 |  |  | 内镜工作站 管理 |  | 内镜工作站的新增洗消流程配置功能，可实时显示每个点位的工作状态。在第三方清洗机厂家开放接口的前提下，支持硬件对接。 |  |
|  |  |  | 内镜储镜柜 管理 |  | 可实时显示内镜存储柜的温度、湿度、压差和内镜存储数量、存储明细等信息，支持出入柜记录的查看。 |  |
|  |  |  | 内镜管理 |  | 内镜信息的录入和管理，支持查看内镜实时状态和内镜使用总次数。 |  |

3、硬件要求

（1）星型以太网（网络线缆采用超六类UTP非屏蔽双绞线）

（2）快速以太网交换机（POE/非POE制式）

（3）若干RFID刷卡器及刷卡器电源适配器（POE/非POE制式）

（4）若干防水防腐蚀RFID卡/扣

- （5）洗消服务器主机

- （6）洗消客户端主机及显示屏

4、软件组成部分

（1）内镜洗消追溯质控服务器软件

（2）内镜洗消追溯质控客户端软件

- 5、其他要求

- （1）该项目包含院内院外现信息化系统对接费用，与本项目建设相关产生的系统改造、程序对接、项目实施等费用均包含在本项目总价中。

- （2）无偿配合对接医院三级等保建设要求。

- （3）系统相关软硬件及数据库确保能满足上级相关信创要求，提供规范的运行环境。

- （4）在未经医院授权许可的情况下，不得用医院的名义/关键字眼或任何相关地址、域名、信息等在任何网络区域、现实物理区域进行发布或展示、测试、介绍有关于本项目关联的所有系统、功能或数据信息等，须遵守所有接触到的关于医院的有形、无形资料和国家与医疗行业发布的相关保密规定内容，并提供相关承诺函加盖公章。如因乙方未遵守此条款导致医院受到直接或间接经济损失、不良社会舆论等结果，乙方须承担所有不良结果引起的所有经济责任和对应国家规定的法律法规责任。

- （5）所提供的软件产品不允许包含以下任何部分:病毒，时间炸弹，特洛伊木马，蠕虫病毒或者其它非法对系统进行访问（包括删除，关闭等）的功能。严格执行医院相关安全条例，提供相关数据。

- （6）验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下:(1)研究开发所完成的技术成果，达到了本项目的技术指标并具备使用条件后，由甲乙双方对系统进行测试，测试通过后，系统进入试运行阶段，如试运行期间系统运行正常或完成试运行阶段提出的功能修订，达到甲方要求，则双方在试运行期结束10个工作日内。以《软件需求规格说明书》为准(加有变更的需求部分以甲、乙双方签字确认的需求说明文件为准)，由验收小组按本合同和国家有关规定规范组织项目最终验收，出具最终验收报告。(2)在项目验收前，乙方应做好验收文件，必须包括软件源代码、数据库数据字典、设计文档、测试文档等相关技术文件，并通过甲方的审核。验收需提交的资料包括不仅限于：①产品需求文档②产品设计文档③产品测试报告④产品用户报告⑤产品用户手册⑥产品部署手册⑦其他安全证明材料:提供第三方具有相关资质的公司出具的全部代码安全审计的合格证明材料。(3)若项目验收不通过，乙方在规定时间整改后，再行验收。若再行验收仍不通过，甲方有权解除本合同，乙方应返还全部已支付费用，并按合同总价的20%支付违约金。(4)整体验收合格以通过甲方组织的终验并签署最终验收报告为准。验收合格报告出具日为系统验收合格日，并作为计算免费维护期起止日的依据。(5)验收过程所发生的一切费用由乙方承担。

- （7）质保期，自验收之日起3年。